Входные преобразовательные устройства цифровых приборов.

1. Преобразователи сопротивления постоянному току.

Наиболее распространенным методом (измерения) преобразования сопротивления в напряжение заключается в задании через исследуемый резистор Rx определенного тока Ι0 и в последующем измерении  падения напряжения вольтметром.

При неизменном токе падения напряжения Ux пропорционально измеряемому сопротивлению т.е. при Ι0=const  Ux≈Rx.

Для создания определенного тока обычно используют ОУ с параллельной ООС по напряжению на вход которого включается источник образцового напряжения U0.

Преобразуемое сопротивление включается в цепь ООС. Набор резисторов R1−Rn и переключатель SA позволяют получить несколько поддиапазонов преобразования сопротивления.

Для идеального ОУ:

U0Ri=−UвыхRx, откуда Uвых=−U0RiRx=−Ι0⋅Rx.

В общем случае:

Uвых=−U0Rx+r1+r2Ri,

где r1 и r2 сопротивления двухпроводной линии связи.

Очевидно, что при малых значениях Rx, сопротивления r1 и r2 могут стать источником значительной погрешности.

Для снижения влияние подводящих проводов в данной схеме предусматривается четырехпроводное подключение Rx

Влияние сопротивлений проводов r1 и rи уменьшено в следствие:

1. r1- выбором R1−Rn⇒r1 т.к. r1 включено последовательно с резистором из R1−Rn.

2. r2- включено последовательно с большим входным сопротивлением ОУ.

3. r3- включено последовательно с выходным сопротивлением ОУ, влияние которого на коэффициент передачи уменьшается в 1+κβрад.

4. r4- включено последовательно с большим входным сопротивлением следующего каскада.

Данной схеме характерны следующие недостатки:

- Схема не пригодна для измерения сопротивлений заземленных резисторов.

- Схема не пригодна для измерения очень больших и очень малых сопротивлений.

При больших Rx образцовый ток Ι0 становится соизмерим с Ιвх.ох, а также сказываются токи утечки.

При малыхRx требуется мощный источник U0 и соответственно мощный выходной каскад ОУ, способный развить большой ток Ι0.

Схема, не требующая мощного источника U0 имеет вид:

Uвых=U0(1+RxRi)=U0Ri−RxRi=Ι0(Ri+Rx)=U0+Ι0Rx

Выходной ток Ι0, протекающий по измеряемому сопротивлению Rx и образцовому Ri сопротивлением развивается выходным каскадом ОУ.

Для измерения сопротивлений заземленных резисторов, а также исключение влияния проводов линии связи используют схему состоящую из стабилизированного источника тока, задающего ток через измеряемый резистор.

Образцовый ток Ι0 выбирается во много раз больше входного тока ОУ. Сопротивление R0 выбирается следующим образом:		R1=UотсΙ0, где Uотс- напряжение отсечки транзистора

Uвых=Ι0Rx(1+R2R1).

Хороший источник тока можно построить на ОУ, обеспечивающий несколько пределов измерения.

Ток Ι0=Ιэ+Ιбпри большом значении h21э ток Ι0<<Ιэ, следовательно Ι0=Ιэ. Т.к. напряжение между входами ОУ равно нулю, то

Ιэi=UvdRoi.

В общем случае ток Ιoi будет отличаться от Ιэi на величину ΔΙ=Ιб+Ιвхох. Поэтому для уменьшения погрешности необходимо использовать ОУ с малыми Ιвх и транзисторы с большим h21э (составные).

Использование полевого транзистора позволяет уменьшить погрешность задания образцового тока Ι0 т.к. он управляется напряжением, а не током.(Ι3=0).

Отдельный источник напряжения Un служит для создания образцового тока с помощью транзистора VT1 и ОУ DA1 поддерживается стабильное значение величины тока Ι0 независимо от величины измеряемого сопротивления Rx. Так Ι0 не нагружает источник образцового напряжения Un и выходной каскад измерительного усилителя DA2.

Преобразователи комплексных сопротивлений.

В цифровых приборах процесс измерения составляющий комплексное сопротивления значительно упрощается при их преобразовании в соответствующее напряжение, которое в дальнейшем определяется известными методами и преобразуется в цифровой код.

Катушку индуктивности на частотах, на которых она применяется можно представить эквивалентной схемой:

Где L- индуктивность; RL- сопротивление омических потерь.

Конденсатор С в рабочем диапазоне частот заменяют эквивалентной схемой:

Где С -емкость конденсатора; Rc- сопротивление, обусловленное диэлектрическими потерями.

Так как необходимыми требованиями при преобразовании в напряжение является обеспечением высокой точности, линейности и однозначной зависимости между составляющими комплексного сопротивления и соответствующими значениями напряжения.

Использование ОУ и схем замещения наиболее полно соответствующих реальным физическим процессам ( параллельно для емкости и последовательной для индуктивности) позволяют осуществить такое преобразование.

Для измерения емкости:

Uвых=−UR(1Rx+jωCx)=−UR(Cx+jωCx)

Для измерения индуктивности:

Uвых=−UR(Rx+jωLx)

Как следует из выражений для Uвых активная  составляющая выходного напряжения пропорционально Rx(Cx), а реактивная составляющая линейно зависит от Lx(Cx) при постоянстве частоты ω.

Поэтому необходимо отдельно выделять синфазную и квадратурную составляющую выходного напряжения. Поэтому сигнал с выхода ИП необходимо подавать на фазочувствительный детектор (ФД), у которого в качестве управляющего сигнала используется напряжение питания измерительной схемы (для измерения Rx,Cx) и сдвинутая на 900(при измерении LxиCx) при помощи ФВ- фазовращателя.

Структурная схема имеет вид:

Питание схемы осуществляется от генератора синусоидального напряжения фиксированной стабильной частоты (Г). Для измерения малых индуктивностей и больших емкостей необходимо повышение нагрузочной способности Г для чего используется усилитель мощности УМ.

При помощи переключателей СВ1 осуществляется подключается соответствующей схемы ИП (RxCx или RxLx), а при помощи SB2 – измерения активной или реактивной составляющей выходного напряжения. Двух полупроводны  пульсирующие напряжения с выхода ФД скрещивается ФНЧ и подается на АУП.

Преобразователи постоянного тока.

Измерение силы тока основано на измерении падения напряжения на образцовом резисторе R0, которое создает протекающий через него измеряемый ток Ix.

Ux=Ix⋅R0≈Ix,при R0=Const.

В зависимости от величины тока и от условий, в которых находится объект (заземлен или изолирован) используют различные схемы преобразователей тока.

Измерение сравнительно больших токов : 1мА и более целесообразно выполнять в преобразователе с шунтами.

а).с заземленным источником                                                                              б). с незаземленным источником

Выходное напряжение схемы: Uвых=Ix⋅Roi(1+R2R1).

Измерение малых токов менее 1мА выполняют при помощи следующей схемы:

Измеряемый ток представлен в виде источника тока Ix и внутреннего сопротивления Rx. Заменив его эквивалентным источником где Ex=Ix⋅Rx с внутренним сопротивлением Rx, получаем

Uвых=−ExRoiRx=−IxRxRoiRx=−IxRoi.