Настройка.

Первое включение - проверяем наличие +5V после 78L05 и
-5V (4.7V) на выходе DA4.
Подбором R31 добиваемся нормальной контрастности на индикаторе.

Немного про кнопки:
Включение прибора при нажатой кнопке Set переводит его в
режим установки корректирующих коэффициентов. Их всего
три - для каналов 1 Ом, 10 Ом и для емкости. Изменение
коэффициентов кнопками + и -, запись в EEPROM и перебор -
той же кнопкой Set.

Имеется так же отладочный режим - в этом режиме на
индикатор выводятся измеренные значения без обработки -
для емкости - состояние таймера (примерно 15 отсчетов на 1 мкФ)
и оба канала измерения ESR (1 шаг АЦП=5V/1024).
Переход в отладочный режим - при нажатой кнопке "+"

И еще один момент - установка нуля.
Для этого замыкаем вход, нажимаем и удерживаем кнопку "+"
и с помощью R4 добиваемся минимальных показаний (но не нулевых!)
одновременно по обоим каналам. Не отпуская кнопку "+", нажимаем
Set - на индикатор выведется сообщение о сохранении U0 в EEPROM.

Далее измеряем образцовые сопротивления 1 Ом (или меньше), 10 Ом
и емкость (которой доверяете) , определяем поправочные коэффициенты.
Прибор выключаем, включаем при нажатой кнопке Set и устанавливаем
коэффициенты соответственно результатам измерений.