Счетчик постоянного тока на базе однофазного промышленного

счетчика переменного тока с шунтом СОЛО-1S.

Параметры счетчика:

Постоянное напряжение измеряемой цепи          9 – 25 вольт.

Ток измеряемой цепи                                              60 ампер

Ток потребляемый счетчиком при U=12в            13ма

(без учета Pшунта)

Постоянная счетчика                                               64 импульса ватт

Доработка счетчика заключается в следующем:

- Входные цепи микросхемы ADE7755( может быть ADE7751) подключаются

согласно приведенной схеме.

2)    Закоротить гасящий конденсатор (самый большой по размерам) в цепи блока

питания микросхемы.

- При желании подключить двухцветный двухвыводной светодиод через 1ком

параллельно эл. мех. счетчику с шаговым двигателем. Младший разряд(красный)

делает один оборот за 200 имп.

Номиналы резисторов R1=2ком  R2=80ком

На работе схемы не останавливаюсь , на форуме все обговорено. Прежде чем приступать к калибровке , нужно иметь хороший источник питания, амперметр

(авометром не мерять –большая погрешность) и калиброванную нагрузку

(оптимально на Iбазовым). Но где, все это взять.  Калибровал при U=12v  нагрузка

две автолампы  по 21вт в параллель  + последовательно высокоточный резистор

0,1-0,2 ом  для измерения напряжения (пересчитаем в ток). Итак о калибровке.

На счетчике есть два дополнительных вывода для калибровки. Подключил через

эти выводы эл.мех.счетчик (один имп. меняет показания на единицу). Можно и без

него(считать мигания светодиода 64имп.1вт так сказать в ручную). Также можно

пристроить своеобразную неподвижную стрелку(кусок проволки) над красным

барабаном,чтобы иметь возможность считывать те мелкие риски.

Также нужен секундомер.

T расч.=3600/64/Рнагрузки    = Тизмеренное / кол-во имп.

Трасч.> Тизм  то  R1 увеличиваем, если наоборот то уменьшаем.

Пример.

Рнагр=40вт, тогда  Трасч=3600 / 64 / 40 = 1,40625 сек –время следования имп.

соответствующее постоянной счетчика 64 имп. ватт

Подключаем такую нагрузку к счетчику . в момент вспыхивания светодиода

Включаем секундомер и считаем 100 имп.(морганий). Результат 150 сек /100=1,5сек. А должно быть 1,40625. Значить резистор R1 уменьшаем.

Чем больше время измерения , тем больше  точность.

Блок питания счетчика сделан на линейном стабилизаторе 78L05.

Заменил на импульсный( был готовый на МР 1583 ) ток потребления

счетчиком уменьшился до 8ма.