Многофункциональный частотомер на микроконтроллере

PIC16F873A (v.3.0)

Частотомер производит измерение основных характеристик электрических

сигналов:

- частоту периодического сигнала (синусоидального, прямоугольного, треугольного)

- длительность импульсов высокого и низкого логического уровня (прямоугольной формы)

- измерение абсолютного изменения частоты

- счет импульсов (видео- и  радиоимпульсов)

- измерение параметров N-го импульса

- измерение температуры с выносным датчиком

- отношение частот (вход VHF к входу TTL) для исследования делителей частоты

- отношение частот (вход UHF к входу VHF) для исследования умножителей частоты

- имеет два делителя частоты

- тестовый режим

- генератор пакета импульсов

- генератор одиночного импульса

Частотомер собран на микроконтроллере PIC16F873A.

Устройство индикации собрано на жидкокристаллическом индикаторе 16x2

Основные технические характеристики:

Основные функции:

– диапазон измерения частоты (цифровой вход TTL) – 1 Гц – 50 МГц уровень TTL

– диапазон измерения частоты (аналоговый вход VHF) – 1 Гц – 50 МГц при входном напряжении более 100 мВ (в этом диапазоне также производится измерение температуры от -25 град. С до + 125 град. С при подключенном внешнем датчике температуры. Удобно использовать при определении зависимости изменения частоты от температуры. Погрешность измерения температуры не превышает 1 град. ).

– диапазон измерения частоты (аналоговый вход UHF) – 50 МГц – 1200 МГц при входном напряжении более 100 мВ (в этом диапазоне также производится измерение температуры от -25 град. С до + 125 град. С при подключенном внешнем датчике температуры).

– диапазон измерения длительности импульсов периодического сигнала логической «1» и логического «0» (индикация чередуется через каждую секунду)

- 10 мкс – 1 с (по входу TTL при входной частоте до 10 кГц)

- 10 нс – 100 мкс (по входу TTL при входной частоте от 10 кГц до 50 МГц)

– диапазон измерения абсолютного изменения (ухода) частоты:

- по входу TTL (уровень TTL) и VHF (при входном напряжении более 100 мВ) – 1 Гц – 1 МГц (в диапазоне 1 Гц – 50 МГц)

- по входу UHF (при входном напряжении более 100 мВ) – 1 кГц – 100 МГц (в диапазоне 50 МГц – 1200 МГц)

– производит счет видеоимпульсов (аналоговый вход VHF или цифровой вход TTL) – в диапазоне от 1 до 100 000 000 при длительности входного импульса более 10 нс.

– производит измерение N-го видеоимпульса (аналоговый вход VHF или цифровой вход TTL)  в диапазоне от 1 до 255 при длительности входного импульса от 10 мкс до 60 мс. В этом диапазоне прибор производит измерение длительности N-го импульса, паузы после импульса и производит подсчет количества поступивших импульсов. При измерении импульса по входу VHF на выходе TTL формируется синхроимпульс в момент прохождения N-го импульса равный длительности импульса плюс пауза после импульса.

– производит счет радиоимпульсов (аналоговый вход VHF или UHF) при длительности импульса от 10 мкс в диапазоне от 1 до 100 000 000 при входном напряжении более 100 мВ.

– измерение отношение частот вход VHF ко входу TTL (от 1 Гц до 50 МГц) до 1000000

– измерение отношение частот вход UHF ко входу VHF (вход VHF от 1 Гц до 50 МГц и вход UHF от 50 МГц до 1200 МГц) до 10000.

Дополнительные функции:

– тестовый режим (при включении питания при нажатой кнопки «START») прибор переходит в тестовый режим: на выходе TTL формируются прямоугольные импульсы с частотой 100 кГц, 10 кГц, 1 кГц, 100 Гц, 10 Гц или 1 Гц. Выбор производится нажатием кнопки «RANG»

– генератор пакета импульсов (при включении питания при нажатой кнопки «INPUT») прибор переходит в  режим генерации пакета импульсов: на выходе TTL формируется пакет прямоугольных импульсов длительностью 5 мкс от 1 до 65535. Установка производится нажатием кнопок «RANG» и «INPUT».

– таймер (при включении питания при нажатой кнопки «RANG») прибор переходит в  режим генерации одиночного импульса: на выходе TTL формируется прямоугольный импульс длительностью от 10 мс до 655,35 сек с шагом 10 мс.  Установка производится нажатием кнопок «RANG» и «INPUT»

– два делителя частоты с переменным коэффициентом деления:

- высокочастотный до 50 МГц (по входу VHF при входном напряжении более 100 мВ), с коэффициентом деления от 3 до 16383 на выходе TTL.

- сверхвысокочастотный от 50 МГц до 1200 МГц (по входу UHF при входном напряжении более 100 мВ), с коэффициентом деления  от 1000 до 65535 на выходе TTL.

В этом режиме также производится измерение частоты на выходе делителя.

– время измерения частоты 1 сек

– цифровая индикация частоты и длительности импульсов

– прибор имеет три коммутируемых входа (TTL, VHF, UHF)

– индикация ЖКИ англоязычная

– при отключении прибора все установки сохраняются в энергозависимой памяти

– питание прибора осуществляется от адаптера 9 – 16 В постоянного тока

– ток потребления 100 – 150 мА